COMPASS - Calibration Test Report

Rotameter

Date:	Mar 30 2016

Operator:	LH

Test Data File:	Z:\COMPASS for Flow\Data\Cole Parmer\32458-50\20160330_000.dat

Calibration Gas:  N2

Process Gas:	 Air

Averaging Time:	 0 s

DUT	Reference	Other

| Manufacturer | Cole Parmer |  | Manufacturer | Fluke Calibration |  | Amb Pressure |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | EW-32458-50 |  | Model | molbox1+ |  | Amb Temp |  |  |
| SN | 32458-50 |  | SN | 2268 |  | Amb Humidity |  |  |
| ID | FR4A40BNBN-CP |  | ID | Station4 |  | DUT Voltage |  |  |
| Flow Range | 0.400 to 5.000 alm |  | Range | (A) 5.0 slm N2/LOP default |  | DUT Temp |  |  |
| Output Range | 0.400 to 5.000 alm |  | molbloc SN | 6027 |  | DUT Pressure | RPM4 | 1558 |
| Tolerance | 5 %FS |  |  |  |  |  |  |  |

Calibration Data

| Set Point | Raw Ref | Ref Flow | DUT Flow | Error | Tol | FS Error | Status | Temp | Prs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alm | sccm@0.0C | alm | alm | alm | alm | % |  | F | psi |
| 0.4 | 351.817 | 0.388 | 0.40 | 0.01 | 0.25 | 0.2 |  | 25.41 | 14.03 |
| 1.0 | 928.178 | 1.022 | 1.00 | -0.02 | 0.25 | -0.4 |  | 24.93 | 14.03 |
| 2.0 | 1845.845 | 2.033 | 2.00 | -0.03 | 0.25 | -0.7 |  | 24.99 | 14.03 |
| 3.0 | 2837.853 | 3.127 | 3.00 | -0.13 | 0.25 | -2.5 |  | 25.07 | 14.03 |
| 4.0 | 3756.274 | 4.140 | 4.00 | -0.14 | 0.25 | -2.8 |  | 25.14 | 14.03 |
| 5.0 | 4643.064 | 5.118 | 5.00 | -0.12 | 0.25 | -2.4 |  | 25.18 | 14.03 |
| 3.0 | 2765.971 | 3.049 | 3.00 | -0.05 | 0.25 | -1.0 |  | 25.19 | 14.03 |
| 1.0 | 913.675 | 1.007 | 1.00 | -0.01 | 0.25 | -0.1 |  | 25.15 | 14.03 |
| 0.4 | 347.718 | 0.383 | 0.40 | 0.02 | 0.25 | 0.3 |  | 25.13 | 14.03 |