COMPASS - Calibration Test Report

Date:	Sep 10 2015

Operator:	Kyle Clark

Test Data File:	C:\DHI\COMPASS for Pressure\Data\Fluke\2903085\20150910_001.dat

Calibration Gas:	N2

Process Gas:	 N2

Averaging Time:	 5 s

DUT	Reference	Other

| Manufacturer | Fluke |  | Manufacturer | Fluke Calibration |  | Amb Pressure |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | FLUKE-750P01 |  | Model | PPC4 G15K |  | Amb Temp |  |  |
| SN | 2903085 |  | SN | 122 |  | Amb Humidity |  |  |
| ID |  |  | ID |  |  | DUT Voltage |  |  |
| Flow Range | 0.000 to 25.000 mbar |  | Range |  |  | DUT Temp |  |  |
| Output Range | 0.000 to 25.000 mbar |  | Tolerance | 0.003 %FS OR 0.01 %Rdg |  |  |  |  |
| Tolerance | 0.2 %Span |  |  |  |  |  |  |  |

Ambient Pressure:

Ambient Temperature:

Ambient Humidity:

Calibration Data

| Set Point | Reference Pressure | Test Output | Test Measured Pressure | Difference Test-Ref | Tolerance | Measurement Uncertainty | Guardband Limit | TUR | Pass / Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar |  |  |
| 0. | 0.004 | 0.023 | 0.023 | 0.018 | 0.050 | 0.005 | 0.050 | 11.0 | GB Pass |
| 25. | 24.964 | 25.009 | 25.009 | 0.044 | 0.050 | 0.005 | 0.050 | 10.6 | GB Pass |
| 0. | 0.005 | 0.022 | 0.022 | 0.018 | 0.050 | 0.005 | 0.050 | 10.9 | GB Pass |