COMPASS - Calibration Test Report

Date:	Nov 5 2019

Operator:	DU  CD

Test Data File:	M:\Data\AERA CORPORATION\A97121337\20191105_000.dat

Calibration Gas:  N2

Process Gas:	 H2

Averaging Time:	 10 s

DUT	Reference	Other

| Manufacturer | AERA CORPORATION |  | Manufacturer | Fluke Calibration |  | Amb Pressure |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | FC-7800 |  | Model | molbox RFM |  | Amb Temp |  |  |
| SN | A97121337 |  | SN | 168 |  | Amb Humidity |  |  |
| ID |  |  | ID |  |  | DUT Voltage | MFC-CB | 113 |
| Flow Range | 0.000 to 50.000 sccm@0.0C |  | Range | 200.0 sccm N2/HIP default |  | DUT Temp |  |  |
| Output Range | 0.000 to 5.000 V |  | molbloc SN | 1560 |  | DUT Pressure |  |  |
| Tolerance | 1 %FS |  |  |  |  |  |  |  |

Ambient Pressure:

Ambient Temperature:

Ambient Humidity:

Calibration Data

| Set Point | Ref Flow | DUT Output | DUT Flow | Error | Tol | Set Error | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sccm@0.0C | sccm@0.0C | V | sccm@0.0C | sccm@0.0C | sccm@0.0C | % |  |
| 50.000 | 50.916 | 5.0014 | 50.014 | -0.902 | 0.500 | -1.8324 | T |
| 37.500 | 38.383 | 3.7514 | 37.514 | -0.870 | 0.500 | -1.7668 | T |
| 25.000 | 25.633 | 2.5014 | 25.014 | -0.619 | 0.500 | -1.2664 | T |
| 12.500 | 12.705 | 1.2511 | 12.511 | -0.194 | 0.500 | -0.4101 |  |
| 5.000 | 4.817 | 0.5014 | 5.014 | 0.197 | 0.500 | 0.3668 |  |
| 25.000 | 25.582 | 2.5015 | 25.015 | -0.567 | 0.500 | -1.1635 | T |
| 50.000 | 50.856 | 5.0012 | 50.012 | -0.843 | 0.500 | -1.7112 | T |