COMPASS - Calibration Test Report

Date:	Aug 18 2017

Operator:	Admin

Test Data File:	C:\dhi\COMPASS for Pressure\Data\Mfg\12345\20170818_000.dat

Calibration Gas:	N2

Process Gas:	 N2

Averaging Time:	 0 s

DUT	Reference	Other

| Manufacturer | Mfg |  | Manufacturer | Mfg |  | Amb Pressure |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Gauge |  | Model | Ref Model |  | Amb Temp |  |  |
| SN | 12345 |  | SN | 98765 |  | Amb Humidity |  |  |
| ID |  |  | ID | ID |  | DUT Voltage |  |  |
| Flow Range | 0.000 to 16.000 bar |  | Range |  |  | DUT Temp |  |  |
| Output Range | 0.000 to 16.000 bar |  | Tolerance | 0.01 %FS |  |  |  |  |
| Tolerance | 1 %Span |  |  |  |  |  |  |  |

Ambient Pressure:

Ambient Temperature:

Ambient Humidity:

Calibration Data

| Set Point | Reference Pressure | DUT Pressure | Ref - DUT | DUT Tolerance | Hysteresis | Average Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
| 0. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.160 |  |  |
| 2. | 2.085 | 2.000 | 0.085 | 0.160 |  |  |
| 4. | 4.020 | 4.000 | 0.020 | 0.160 |  |  |
| 6. | 6.010 | 6.000 | 0.010 | 0.160 |  |  |
| 8. | 7.980 | 8.000 | -0.020 | 0.160 |  |  |
| 10. | 9.940 | 10.000 | -0.060 | 0.160 |  |  |
| 12. | 11.935 | 12.000 | -0.065 | 0.160 |  |  |
| 16. | 15.930 | 16.000 | -0.070 | 0.160 |  |  |
| 12. | 11.900 | 12.000 | -0.100 | 0.160 | 0.035 | -0.082 |
| 10. | 9.890 | 10.000 | -0.110 | 0.160 | 0.050 | -0.085 |
| 8. | 7.900 | 8.000 | -0.100 | 0.160 | 0.080 | -0.060 |
| 6. | 5.960 | 6.000 | -0.040 | 0.160 | 0.050 | -0.015 |
| 4. | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.160 | 0.020 | 0.010 |
| 2. | 2.040 | 2.000 | 0.040 | 0.160 | 0.045 | 0.063 |
| 0. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.160 | 0.000 | 0.000 |