## Sheet1
Table 3. Full Correction
| Vacuum | Low | Medium | High | Low | Medium | High | Very High | Low | Medium
|  | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure | Pressure
|  | Gas | Gas | Gas | Oil | Oil | Oil | Oil | Water | Water
Uncertainty: section | [% rdg] | [% rdg] | [% rdg] | [% rdg] | [% rdg] | [% rdg] | [% rdg] | [% rdg] | [% rdg] | [% rdg]
Mass: 5.1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Gravity: 5.2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Effective area: 5.3 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0073 | 0.0018 | 0.0025
Piston-cylinder Temperature: 5.4 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0006
Air Buoyancy: 5.7 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
Level: 5.8 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0003
Performance: 5.9 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0025 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018
Stability: 5.10 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
Combined % Reading | 0.0035157 | 0.0036069 | 0.0038131 | 0.0038588 | 0.0032047 | 0.0032311 | 0.0039102 | 0.0077019 | 0.0032047 | 0.0035043
Uncertainty: section | [%FS] | [%FS] | [%FS] | [%FS] | [%FS] | [%FS] | [%FS] | [%FS] | [%FS] | [%FS]
Head Height, Surface Tension & Fluid Buoyancy: 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.00029 | 2e-05 | 1e-05 | 0 | 0.00029 | 7e-05
Performance: 5.9 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00027 | 0.00029 | 0.00027 | 0.00016 | 0.00011 | 0.00032 | 0.00029
Combined % Full Scale: | 0.00014 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00040361 | 0.00041012 | 0.00027074 | 0.00016031 | 0.00011 | 0.00043186 | 0.00029833
Final Expanded Uncertainty at K=2, Maximum of % of reading or % of FS
| 0.007031% | 0.007214% | 0.007626% | 0.007718% | 0.006409% | 0.006462% | 0.00782% | 0.0154% | 0.006409% | 0.007009%
| rdg or | rdg or | rdg or | rdg or | rdg or | rdg or | rdg or | rdg or | rdg or | rdg or
| 0.0003% | 0.0003% | 0.0003% | 0.0008% | 0.0008% | 0.0005% | 0.0003% | 0.0002% | 0.0009% | 0.0006%
| FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS